THERMO LYNX系列离心机

简易操作及维护保养说明

一、操作

- 开机，仪器电源开关位于仪器右手边。

- 仪器通电后，经过短暂的自检，机器会进行全部参数的检测。

- 打开仪器腔体门盖

- 安装转头至马达驱动轴上（转头内放入已经配制好的离心瓶（离心管）样品）

- 关闭仪器腔体门盖

- 设置离心需要的参数：转头型号，需要的转数或者离心力，运行的时间，需要的温度，上升速率，下降速率

- 确认所有参数都设置正确，转头安装到位，转头盖扭紧到位，样品配制正确完整

- 按启动键开始离心

- 离心完成后，仪器自动停止直至转数为0

- 打开仪器腔体门盖

- 取出转头，取出离心瓶（管），取出样品

- 切断仪器电源

- 清洁仪器腔体，清洁仪器表面，清洁转头

- 仪器腔体冷凝水挥发完全后，腔体温度与环境温度一致后，可以关闭仪器腔体门盖

当出现错误信息时，可以按clear 键清除报警，如果无法清除，请联系维修工程师。

二、维护及清洁

定期维护清洁您的机器，有利于机器在使用寿命内获得最佳的性能及延长仪器使用寿命。

- 清洁频率

| 清洁范围 | 频率 |
| --- | --- |
| 腔体 | 每天或者脏时 |
| 转头 | 每天或者脏时 |
| 附件 | 每天或者脏时 |
| 仪器外壳 | 一个月一次 |
| 冷却系统滤网 | 六个月一次 |
| 散热孔 | 六个月一次 |

2．清洁注意事项：

- 使用温和的中性清洗液

- 不能使用碱性的清洗液，比如：肥皂水、磷酸、漂白水、洗涤粉

- 需要彻底清洁干净

- 使用软毛刷，不能使用金属毛刷去除污垢

- 最后一次清洁使用蒸馏水冲洗

- 干燥附件时温度不能超过50°C，高温会损坏附件并缩短使用寿命

- 使用PH值在6—8范围内的消毒液消毒

- 使用软布干燥附件

- 清洗完成后，用防腐油（PN:70009824）均匀涂抹至铝材质的零件表面

- 保存附件只需要在常温下保存

- 确保仪器腔体干燥

3.清洁离心机及附件步骤：

- 打开仪器腔体

- 切断仪器电源

- 拔下仪器电源插头或者切断空气开关电源

- 从离心机主轴上取下转头

- 取出离心管及适配器

- 使用PH值在6—8之间的清洗剂清洗

- 最后用蒸馏水冲洗

- 使用软布或者温度在50°C以下的暖风干燥

9）干燥完成后，用防腐油（PN:70009824）均匀涂抹至铝材质的零件表面

4.清洁离心机及附件步骤:
1）拔下电源插头

2）使用干布擦拭干净触摸屏
3）如果需要滋润，使用超细纤维布擦拭触摸屏

5.清洁离心机空气滤网步骤:

1）松开两个通风网格对离心机的右侧的四个螺丝
2）拆下通风网格和过滤垫（75000014）
3）清洁过滤器垫两侧
4）重新安装回过滤器垫
5）重新安装通风网格，上紧四个螺丝

6.消毒离心机及转头步骤:

- 切断仪器电源

- 拔下仪器电源插头或者切断空气开关电源

- 从离心机主轴上取下转头

- 取出离心管及适配器

- 对离心管及适配器进行消毒

- 使用PH值在6—8范围内的消毒液消毒

- 使用软布或者温度在50°C以下的暖风干燥

9）干燥完成后，用防腐油（PN:70009824）均匀涂抹至铝材质的零件表面

仪器使用过程中有任何疑问或不正常现象，请及时联系东锐科技售后服务部门咨询，不要自行拆卸仪器。

东锐科技售后服务热线：020-83548413